4.  Контроль наличия (индикация) паров ртути.

При отсутствии видимых капель ртути, до начала работ определяется наличие её паров в помещении. Для индикации паров ртути  используются приборы АГП-01, индикаторные трубки и индикаторная бумага.

При работе с индикаторными трубками особое внимание следует обратить на соответствие гарантийного срока и даты изготовления трубок.
Индикаторная бумага может приготавливаться самостоятельно, заранее. После приготовления она хранится в герметичной упаковке. Для приготовления индикаторной бумаги, берут равные 10% водные растворы йодистокислого калия и пяти водной сернокислой меди (медный купорос) и сливают их в одну стеклянную посуду. По выпадению осадка сливают верхний слой, осадок фильтруют под разряжением. Отфильтрованный осадок промывают дистиллированной водой, а затем 1% раствором сернокислого натрия (сульфат натрия) до обесцвечивания. Далее осадок несколько раз промывается водой и переносится с фильтра в стеклянную колбочку с притёртой пробкой. В колбочку добавляется этиловый спирт, для получения пастообразной массы. Полученную смесь подкисляют 25 % раствором азотной кислоты, из расчёта 1 капля на 50 мл массы.

Лист фильтровальной бумаги разрезается на полоски, шириной около 10 мм и длинной 50 - 60 мм. Стеклянной палочкой на полоски бумаги наносится тонкий слой пастообразной массы. Бумага высушивается и далее до применения хранится в герметичной упаковке.

В соответствии с другой методикой приготовления индикаторной бумаги, лист фильтровальной бумаги равномерно пропитывается 5 % водным раствором медного купороса. Затем он высушивается на воздухе таким образом, чтобы его поверхность оставалась немного влажной, и опрыскивается из пульверизатора 10% водным раствором йодистого калия. Образующееся комплексное соединение имеет кремово-жёлтый (буроватый) цвет. Побуревшая бумага обрабатывается в водном растворе серноватисто-кислого натрия, в котором ее поверхность приобретает белый цвет. Обработанная фильтровальная бумага, промывается водой и высушивается на воздухе. Лист разрезается на полоски шириной около 1 см и длиной 5 - 6 см.

Индикаторная бумага, приготовленная по методике описанной в первом случае, даёт более достоверные результаты индикации, а также позволяет определить примерную концентрацию паров ртути в воздухе.

При комнатной температуре (16 – 20 оС) промежуток времени от начала индикации до начала изменения окраски индикаторного слоя позволяет определить концентрацию паров ртути в воздухе. Так при начале изменения окраски концентрация паров ртути в воздухе составляет:

через 15 минут – 0,7 мг/ м3;

через 20минут – 0,3 мг/ м3;

через 30 минут – 0,2 мг/ м3;

через 50минут – 0,1 мг/ м3;

через 90 минут – 0,05 мг/ м3;

через 180 минут – 0,03мг/ м3;

через 1440 минут – 0,01 мг/ м3.

При использовании индикаторной бумаги, приготовленной по методике описанной во втором случае, если через 4 часа экспонирования, при 15°С, индикаторная бумага не принимает палево-розового цвета, то содержание паров ртути в воздухе ниже предельно допустимой концентрации.

Индикация паров ртути осуществляется на уровне головы человека (на высоте 1,5 - 1,8 м, а для дошкольных учреждений на высоте 1 - 1,2 м).

Полоски индикаторные бумаги размещаются в местах, проверяемых на содержание паров ртути в воздухе. В связи с тем, что пары ртути значительно тяжелее воздуха, для того чтобы удостовериться в отсутствии паров ртути, полоски индикаторной бумаги целесообразно раскладывать на полу. Цвет индикаторной бумаги может изменяться от желто-розовой до оранжево-красной окраски.

Для определения наличия паров ртути в подпольном пространстве и необходимости вскрытия полов из подвального помещения просверливается отверстие диаметром до 10 мм, с отверстия берутся пробы воздуха на анализ.

По результатам индикации делается заключение о полноте демеркуризации.
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